|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI KONSANTRASYON BELİRLEME VE SPEKTROFOTOMETREDE ÖLÇÜM BECERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Laboratuvar önlüğü ve koruyucu ekipmanlar giyilmelidir. |  | Güvenli çalışma ortamı sağlar. |  |  |  |
| 2 | Araç ve gereçlerin temizliği kontrol edilmelidir. |  | Kirli araçlar analiz sonuçlarını etkileyebilir. |  |  |  |
| 3 | Analiz öncesi gerekli kimyasallar ve malzemeler hazırlanmalıdır. |  | Zaman kaybı önlenir, hata riski azalır. |  |  |  |
| 4 | Stok standart çözelti doğru konsantrasyonda hazırlanmalıdır. |  | Hassasiyet için tartım ve hacim ölçüm kurallarına uyulmalıdır. |  |  |  |
| 5 | c1.v1 = c2.v2 formülü ile seyreltme hesaplamaları yapılmalıdır. |  | Hacim ve konsantrasyon birimleri tutarlı olmalıdır. |  |  |  |
| 6 | Balon jojeler uygun hacme kadar saf su ile tamamlanmalıdır. |  | Çizgiden taşmamalıdır. |  |  |  |
| 7 | Standart çözelti serisi, tahmini numune konsantrasyonunu kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır. |  | Uygun aralıklarla en az 5-7 farklı konsantrasyon seçilmelidir. |  |  |  |
| 8 | Çözeltiler ölçüm öncesinde homojen hale getirilmelidir. |  | Renk oluşumu için yeterli süre beklenmelidir. |  |  |  |
| 9 | Spektrofotometre ölçümden önce yeterince ısınmalıdır. |  | Işık kaynağının stabil çalışması sağlanır. |  |  |  |
| Kontrol paneli Dalgaboyu ayarı Küvet yerleştirme yeri |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cihaz doğru dalga boyuna ayarlanmalıdır (ör. 595 nm). |  | Analiz metoduna göre belirlenmelidir. |  |  |  |
| 11 | Kör çözelti ile cihazın sıfır (0) ve %100 transmittans ayarı yapılmalıdır. |  | Absorbans ölçümlerinin doğruluğu sağlanır. |  |  |  |
| 12 | Dalga boyuna uygun ve temiz küvet doğru yönde yerleştirilerek kullanılmalıdır. |  | Küvetin ışık geçiren yüzeyi temiz ve çiziksiz olmalıdır. |  |  |  |
| 13 | Her çözelti için ayrı küvet veya iyice temizlenmiş küvet kullanılmalıdır. |  | Çapraz kontaminasyon önlenir. |  |  |  |
| 14 | Absorbans değerleri doğru şekilde kaydedilmelidir. |  | Karışıklıkların önüne geçilir. |  |  |  |
| 15 | Kalibrasyon eğrisi oluşturulurken absorbans değerleri y eksenine, konsantrasyonlar x eksenine işaretlenmelidir. |  | Grafik doğru şekilde çizilmelidir. |  |  |  |
| 16 | Kalibrasyon eğrisi doğru ölçeklendirilmiş koordinat düzlemine çizilmelidir. |  | Doğrusal ilişki net biçimde gösterilir. |  |  |  |
| 17 | Numunenin absorbans değeri grafiğe işlenip kesişim noktası konsantrasyon hesaplamasında kullanılmalıdır. |  | Milimetrik kâğıt veya bilgisayar programı ile yapılabilir. |  |  |  |
| Konsantrasyon (mg/mL); Absorbans (595 nm). 0.00; 0.000. 0.20; 0.130. 0.40; 0.255. 0.60; 0.385. 0.80; 0.505. 1.00; 0.620. Örnek Tablo ve Kalibrasyon Eğrisi |
| 18 | Cihaz kapatılmadan önce küvet ve diğer araç gereçler temizlenmelidir. |  | Bir sonraki kullanım için hijyen sağlanır. |  |  |  |
| 19 | Cihaz güvenli şekilde kapatılmalı ve elektrik bağlantısı kesilmelidir. |  | Enerji tasarrufu ve güvenlik sağlanır. |  |  |  |
| 20 | Tüm işlem adımları laboratuvar kayıt defterine veya forma eksiksiz kaydedilmelidir. |  | Takip ve izlenebilirlik sağlanır. |  |  |  |
| Toplam Puan |  |  |  |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru şekilde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksiklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama sırasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır: